СИНТЕЗАТОР   ОЗОНА   A-с-ГОКСФ-5-04-«OЗOН»

Руководство по эксплуатации

МАЮИ.941714.008РЭ

МАЮИ.941714.008РЭ

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

СИНТЕЗАТОР ОЗОНА   A-с-ГОКСФ-5-04-«OЗOН»

Декларация о соответствии РОСС RU.ИМ02.Д00806 дата принятия 28.11.2013 г.

Орган по сертификации АНО «ВНИИИМТ» РОСС RU.0001.11ИМ02

СИНТЕЗАТОР ОЗОНА   A-с-ГОКСФ-5-04-«OЗOН» внесен

в Государственный  Реестр изделий медицинского назначения и медицинской техники. Регистрационное удостоверение № ФСР 2010/09225 от 17.11.2010 г.

Срок действия: не ограничен.

МАЮИ.941714.008РЭ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления

с принципом действия, устройством  и  техническими характеристиками синтезатора озона A-с-ГОКСФ-5-04-«OЗOН» (далее синтезатор),

для  правильной  эксплуатации.

ВНИМАНИЕ: ПЕРЕД  ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМИТЬСЯ С НАСТОЯЩЕЙ ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1  Описание и работа синтезатора

  - Назначение

- Синтезатор  озона (рисунок 1) предназначен для получения путем электросинтеза из газообразного медицинского кислорода (ГОСТ 5583-78) озоно-кислородной   смеси.    Озоно-кислородная   смесь,    получаемая

в синтезаторе, предназначена для использования в медицинских целях

для проведения озонотерапевтических процедур.

1.1.2   Функциональные возможности синтезатора делают его пригодным

для проведения научно-исследовательских работ по использованию озона              в экологии, биологии и медицине с целью отработки научно обоснованных методик применения озона.

1.2  Технические характеристики

1.2.1   Синтезатор производит озоно-кислородную смесь с концентрацией озона на выходе от нуля до максимального значения. Максимальное  значение должно быть не менее 30 мг/л при расходе кислорода не более 0,2 л/мин. Расход кислорода изменяется в пределах от 0,2 до 1,0 л/мин.

1.2.2   Габаритные размеры:

не более  350 × 330 × 85 мм

1.2.3  Масса синтезатора   не более  3,5 кг.

1.2.4  Мощность, потребляемая от сети,   не более 70 В·А.

1.2.5  Напряжение питания  (220 ± 22) В, частота 50 Гц.

1.2.6  Время процедуры устанавливается в пределах от 1  до 50 мин.

МАЮИ.941714.008РЭ

1.2.7  Срок службы 5 лет.

1.2.8  Давление кислорода на входе синтезатора должно быть

от 50 до 200 кПa  (от 0,5 до 2,0 кгс/см2).

1.3  Состав синтезатора

1.3.1  Синтезатор озона представляет собой программируемый, автоматизированный прибор непрерывного действия с временем включения, устанавливаемым в соответствии с п. 1.2.6,  и перерывом между включениями не менее 10 минут.  Конструктивно синтезатор выполнен в одном блоке,

в который входят:

- электрогазоразрядный реактор (озонатор);

- высоковольтный источник питания;

- электроклапан для автоматического отключения подачи кислорода на вход озонатора;

- таймер для установки заданного времени процедуры

и автоматического выключения синтезатора по истечении заданного времени;

- двухстрочный жидкокристаллический индикатор  для отображения режима работы, расхода кислорода, установленного времени процедуры и концентрации озона  в озоно-кислородной смеси на выходе синтезатора.

Дополнительно синтезатор снабжен деструктором для разложения остаточного озона.

1.3.2   Условия эксплуатации:

- температура окружающего воздуха   от 10  до  35 ºC;

- относительная влажность при  температуре  25 ºC - 80 %.

МАЮИ.941714.008РЭ

1.4  Комплектность

Таблица 1 - Комплектность

| Обозначение изделия | Наименование изделия | Коли- чество | Заводской номер |
| --- | --- | --- | --- |
| МАЮИ.941714.008 МАЮИ.941714.008РЭ МАЮИ.941714.008ПС | Синтезатор озона А-с-ГОКСФ-5-04-«ОЗОН» МАЮИ.941714.008 ТУ Шнур питания (компьютерный, трехжильный) длина не менее 1,8 м Трубка силиконовая ТСМ-«РТИ-С» 4,0х1,0 ТУ 9398-006-48423543-2003 (длина 3м) Деструктор Руководство по эксплуатации Паспорт | 1 1 1 1 1 1 | 012.255 012.255-53 605.057 |

МАЮИ.941714.008РЭ

1.5  Принцип работы синтезатора

1.5.1  Образование озона происходит при подаче на озонатор высокого

(6-8 кВ)  напряжения с частотой несколько килогерц, под действием которого в межэлектродном промежутке озонатора возникает «тихий» электрический разряд. Ионизирующее действие электрического поля с высоким потенциалом на кислород, продуваемый между покрытыми кварцевым стеклом электродами озонатора, приводит к образованию озона. Концентрация озона

в озоно-кислородной смеси может регулироваться за счет изменения частоты питающего озонатор напряжения, а также за счет изменения расхода кислорода, продуваемого через озонатор.

1.5.2  На рисунке 1 представлен внешний вид передней и задней панелей синтезатора, на которых расположены органы управления:

1-    штуцер «Выход озона»;

2,3 – кнопки «Концентрация озона» для увеличения  и уменьшения концентрации озона на выходе синтезатора;

4 – кнопка «Работа»;

5 – светодиод;

6 -  кнопка  «Калибровка»;

7 – кнопка «Время процедуры»;

8 – индикатор жидкокристаллический;

9 – ручка «Расход кислорода»;

10- штуцер «Вход кислорода»;

11 –вилка для подключения шнура  питания;

12 –выключатель напряжения сети;

13 – разъем подключения к компьютеру для настройки синтезатора на заводе-

изготовителе;

14 – устройство  забора озона  в  шприц.

МАЮИ.941714.008РЭ

Передняя панель

1 – Штуцер «Выход озона»; 2, 3 – Кнопки «Концентрация озона»; 4 – Кнопка «Работа»; 5 – Светодиод; 6 – Кнопка «Калибровка»; 7 – Кнопка «Время процедуры»; 8 – Индикатор жидкокристаллический; 9 – Ручка «Расход кислорода»; 13 – Разъём подключения к компьютеру для настройки прибора

на заводе-изготовителе; 14 – Устройство забора озона в шприц.

Задняя панель

10 – Штуцер «Вход кислорода»; 11 – Вилка для подключения шнура питания;

12 – Выключатель напряжения сети.

Рисунок  1

МАЮИ.941714.008РЭ

2  Использование  по  назначению

2.1  Эксплуатационные ограничения

2.1.1   Установка, обслуживание и ремонт синтезатора должны производиться квалифицированным специалистом.

2.1.2   Помещение, где работает синтезатор, должно быть оборудовано вытяжной вентиляцией, знаками безопасности.

2.1.3   Все соединения кислородо- и озонопроводов должны быть герметичны.

2.1.4  Синтезатор должен быть надежно заземлен через заземляющий контакт вилки сетевого шнура и провод заземления сетевой розетки.

2.1.5   К обслуживанию синтезатора допускается персонал, ознакомленный

с настоящим руководством по эксплуатации, прошедший инструктаж

по работе с озоном и эксплуатации сосудов, работающих под давлением.

ВНИМАНИЕ: ВСЕ СОЕДИНЕНИЯ  ТРУБОПРОВОДОВ,

ПО КОТОРЫМ ИДЕТ ОЗОНО-КИСЛОРОДНАЯ СМЕСЬ, ДОЛЖНЫ БЫТЬ ГЕРМЕТИЧНЫ.

Озон - это бесцветный газ с характерным запахом. Высокие концентрации озона могут негативно влиять на человека.

При появлении запаха озона синтезатор необходимо отключить,

а помещение проветрить. Запах озона чувствуется при очень низких концентрациях. Порог чувствительности запаха озона для человеческого носа в 10 раз меньше предельно допустимой концентрации – 0,01мг/м3.

Не закрывать вентиляционные отверстия синтезатора.

Не включать синтезатор с открытой крышкой.

Не работать с синтезатором без деструктора.

Не курить в помещении, где установлен синтезатор.

Не подвергать синтезатор во время работы вибрациям.

Не устанавливать  синтезатор, а также баллон с кислородом,

на расстоянии менее 1 м от отопительных приборов и менее  10 м

МАЮИ.941714.008РЭ

от источников тепла с открытым пламенем.

Не оставлять работающий синтезатор без присмотра.

2.2  Подготовка к работе и порядок работы с синтезатором

2.2.1  Установить синтезатор на горизонтальной поверхности.

2.2.2  Убедиться в исправности шнура  питания. Подсоединить шнур  питания к вилке синтезатора  (поз.11,  рисунок 1), а вилку шнура питания подключить

к сети.

2.2.3  Трубкой силиконовой соединить штуцер «Вход кислорода» (поз.10, рисунок 1) с редуктором кислородного баллона или кислородной магистрали.

2.2.4  Трубкой силиконовой соединить штуцер «Выход озона» (поз.1,    рисунок 2)   с  устройством озонирования (флакон с физраствором, пластиковый мешок и т.п.)  (поз.2, рисунок 2), а устройство озонирования

со штуцером деструктора (поз.3, рисунок 2).

1- Штуцер «Выход озона»;    2- Устройство озонирования;    3- Деструктор

Рисунок 2

2.2.5  Включить выключатель напряжения сети (поз.12, рисунок 1).

При этом загорается экран индикатора  (поз.8, рисунок 1), на котором

МАЮИ.941714.008РЭ

в течение 3 секунд высвечивается надпись: «Синтезатор озона».

    - Если надпись, указанная в п. 2.2.5 не появилась на экране,

то необходимо выключатель напряжения сети (поз.12, рисунок 1)  выключить и включить повторно.

    - Через 3 секунды автоматически включается режим прогрева, который длится 600 с. При этом на экране индикатора (поз.8, рисунок 1)

высвечивается надпись: «Прогрев» и количество секунд, оставшихся

до окончания прогрева.

После прогрева на индикаторе (поз.8, рисунок 1) высвечивается надпись: «Нужна калибровка»

2.2.8  Открыть вентиль кислородного баллона или кислородной магистрали

и установить давление на входе в синтезатор  в  пределах

от  0,5 до  1,0 кгс/см2 .

2.2.9  Нажать кнопку «Калибровка» (поз.6, рисунок 1). На экране индикатора

(поз.8, рисунок 1) высвечивается надпись: «Идет калибровка» и величина расхода кислорода, которая высвечивается под надписью «Расход кислорода, л/мин»

Расход

кислорода

л/мин

МАЮИ.941714.008РЭ

Во время калибровки ручкой «Расход кислорода» (поз.9, рисунок 1) можно установить требуемый расход кислорода (от 0,2 до 1,0 л/мин), значение которого отражается на экране индикатора  (поз.8, рисунок 1) под надписью «Расход кислорода, л/мин».

ВНИМАНИЕ: ПРИ РЕГУЛИРОВАНИИ РАСХОДА КИСЛОРОДА УЧИТЫВАТЬ ОСОБЕННОСТЬ РУЧКИ РЕГУЛЯТОРА.

Особенность регулятора расхода кислорода итальянской фирмы «CAMOZZI» заключается в том, что для изменения расхода кислорода ручку регулятора расхода кислорода (поз.9, рисунок 1) необходимо потянуть вверх (до щелчка).

Плавным вращением ручки вправо (при увеличении расхода)

или влево (при уменьшении расхода) установить по индикатору требуемый расход кислорода.

После установки расхода кислорода ручку «РАСХОД КИСЛОРОДА» нажать вниз (до щелчка). При этом ручка фиксируется

и блокирует случайное изменение расхода кислорода.

После калибровки под надписью «Концентрация озона на выходе, мг/л»  должно высветиться нулевое значение концентрации озона.

Если времени калибровки для установки расхода кислорода

не хватило, или показание концентрации озона после окончания калибровки не равно нулевому значению, то режим калибровки необходимо повторить, нажав еще раз кнопку «Калибровка» (поз.6, рисунок 1).

По истечении времени калибровки (20 с) на экране индикатора  (поз.8, рисунок 1) высвечивается надпись «Готов к работе».

2.2.10  Прежде чем нажать кнопку «Работа» (поз.4, рисунок 1), необходимо кнопкой «Время процедуры» (поз.7, рисунок 1) установить необходимое

МАЮИ.941714.008РЭ

время процедуры, значение которого в минутах высвечивается на экране индикатора  (поз.8, рисунок 1) под надписью «Время процедуры, мин».

Время

процедуры

мин

2.2.11  Нажать кнопку «Работа» (поз.4, рисунок 1), при этом запускается генератор озона, и светится светодиод (поз. 5, рис.1). На экране индикатора (поз.8, рисунок 1) появляется надпись «На выходе озон» и цифра установленного расхода кислорода в л/мин, а цифра установленного времени процедуры будет изменяться, указывая время, оставшееся до окончания процедуры.

2.2.12 Кнопками «Концентрация озона» (поз.2,3, рисунок 1) установить необходимую для процедуры величину концентрации озона, которая в мг/л высвечивается на экране индикатора (поз.8, рисунок 1) под надписью «Концентрация озона на выходе, мг/л

Концентрация

озона на выходе

мг/л

Для увеличения концентрации озона необходимо нажать и удерживать

в нажатом состоянии кнопку поз.2, а для уменьшения концентрации озона – кнопку поз.3. При этом величина концентрации озона изменяется медленно. Для более быстрого изменения концентрации озона необходимо кратковременно (на время не более 0,5 с) отпускать и вновь нажимать соответствующую кнопку необходимое количество раз.

МАЮИ.941714.008РЭ

Синтезатор будет работать до окончания установленного времени процедуры  в  установленном  режиме.

    - По окончании установленного времени процедуры автоматически отключается генератор озона и через 5 секунд прекращается подача

кислорода. На экране индикатора (поз.8, рисунок 1) появляется надпись – «Время истекло» и звуковой сигнал.

    - После этого необходимо нажать кнопку «Работа» (поз.4, рисунок 1). Звуковой сигнал исчезает, а синтезатор переводится в режим ожидания.

На индикаторе  (поз.8, рисунок 1) вновь появляется надпись «Готов к работе»  и установленное ранее  время процедуры.

Прибор не требует выключения и может оставаться в режиме ожидания до следующей процедуры  с минимальным потреблением энергии.

Перед повторным проведением процедуры необходимо проверить показания индикатора. Если значение концентрации озона не равно нулю

или появится    символ «- - - - », то перед следующей процедурой необходимо откалибровать прибор, нажав на кнопку «Калибровка» (поз.6, рисунок 1),

т.е.  повторить пункт 2.2.9.

    - Если не требуется изменения времени процедуры, расхода кислорода или значения концентрации озона на выходе синтезатора, нажатием кнопки «Работа» (поз 4, рисунок 1) синтезатор вновь начинает работать в том же режиме (процедура повторяется).

При необходимости можно изменить расход кислорода

или концентрацию озона на выходе синтезатора  в режиме «Работа» во время проведения процедуры.

2.2.16 Если необходимо набрать озоно-кислородную смесь в шприц, необходимо:

МАЮИ.941714.008РЭ

- соединить  штуцер «Выход озона» со  штуцером  деструктора;

- в отверстие «Забор в шприц» (поз.14, рисунок 1) установить шприц

и нажать его до упора, при этом открывается отверстие устройства забора

в шприц и поршень шприца  поднимается  вверх.

После  набора  озоно-кислородной  смеси  в  шприц  следует  нажать   кнопку  «Работа», т.е.  перевести  синтезатор  в  режим  ожидания.

2.2.17  После завершения работы синтезатор отключить от сети выключателем напряжения сети (поз.12, рисунок 1) и закрыть вентиль кислородного баллона или кислородной магистрали.

ВНИМАНИЕ:  ПРИ ПОЯВЛЕНИИ АВАРИЙНЫХ СИГНАЛОВ РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ СЛЕДУЮЩИМ:

1     Если в процессе работы прекратится подача кислорода, синтезатор подает звуковой сигнал, и на индикаторе (поз.8, рисунок 1) появится надпись «Авария! Нет кислорода!»

При этом необходимо проверить  наличие кислорода на входе синтезатора и установку расхода кислорода.

2    При увеличении  расхода кислорода более 1,2 л/мин   синтезатор подает звуковой сигнал, а на индикаторе  (поз.8, рисунок 1) появится надпись «Авария! Расход завышен»

При этом необходимо регулятором расхода кислорода, (поз.9,

рисунок 1) установить требуемый расход кислорода.

- При неисправной работе генератора озона синтезатор подает звуковой сигнал, а  на индикаторе  (поз.8, рисунок 1) появится надпись «Авария в силовом блоке».

МАЮИ.941714.008РЭ

При этом отключить синтезатор от сети выключателем напряжения сети на задней панели    (поз.12, рисунок 1). Если при повторном включении синтезатора вновь появится надпись «Авария в силовом блоке», то в этом случае синтезатор подлежит проверке и ремонту

на предприятии-изготовителе.

3  Техническое обслуживание

3.1 Через каждые 6 месяцев работы, необходимо проводить регенерацию содержащегося в деструкторе катализатора. Катализатор регенерируется

путем нагревания при температуре 200 оС  в течение 3-4 часов.

4  Транспортирование и хранение

4.1 Синтезатор транспортируется на любое расстояние  в крытых вагонах

и автомашинах, в герметизированных отсеках самолетов и грузовых контейнерах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих

на  данном  виде  транспорта.

5  Утилизация

5.1 По истечении срока службы синтезатор рекомендуется утилизировать

на предприятии-изготовителе.